一、科研3.0T磁共振成像系统1套

| 序号 | 技术参数 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目总体概述： |  |
| ★ | 要求所投机型必须是2022年1月后获得 NMPA 认证，到货设备为2025年1月后生产的最新最高端3.0T 磁共振。 主机及工作站软件配备包括所有商品化的软件和序列，所有软件使用最新版本且终身免费升级、更新及应用培训，端口免费开放，与采购人各信息系统无缝对接。采购人不再支付任何费用。（提供承诺函） |  |
| 二、 | 设备技术规格及要求：（“*”重点参数需要提供技术白皮书证明文件并标注投标文件页码） |  |
| 1 | 磁体系统 |  |
| 1.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| 1.2 | 磁场强度 | ≥3.0T |
| 1.3 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |
| 1.4 | 磁场均匀度（V-RMS测量法） | 典型值 |
| *1.4.1 | 10cm DSV | ≤ 0.003 ppm |
| *1.4.2 | 20cm DSV | ≤ 0.02ppm |
| *1.4.3 | 30cm DSV | ≤ 0.06 ppm |
| *1.4.4 | 40cm DSV | ≤ 0.30 ppm |
| 1.5 | 冷头 | 配备4K冷头，零液氦消耗 |
| *1.6 | 裸磁体长度 | ≤172cm |
| *1.7 | 磁体重量（含液氦） | ≤6500kg |
| *1.8 | 磁体孔径 | ≥70 cm |
| *1.9 | 五高斯磁力线轴向 | ≤5.0m |
| *1.10 | 五高斯磁力线径向 | ≤2.8m |
| 2 | 梯度系统 |  |
| 2.1 | 单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器）设计 |  |
| *2.2 | 最大单轴梯度场强度（非有效值） | ≥100mT/m |
| 2.3 | 最大单轴梯度切换率（非有效值） | ≥200T/m/s |
| 2.4 | 支持最大场强和最大切换率同时到达功能 |  |
| 3 | 射频系统 |  |
| 3.1 | 双源射频系统平台 | 若是 GE 必须提供具备 MultiDrive 双源技术的平台，西门子必须提供具备 TrueShape 双源技术平台， 飞利浦必须提供具备4D MultiTransmit 双源技术平台，联影必须提供具备 EasySense 智能多源发射系统的 uAIFI 平台，其他厂家须提供各自具备双源技术的3T 机型。 |
| 3.2 | 射频发射总功率 | ≥30kW |
| *3.3 | 射频发射带宽 | ≥1MHZ |
| 3.4 | 最大通道数 | ≥128个 |
| 4 | 全身各部位射频接收线圈 | (以下线圈为单独或组合使用) |
| 4.1 | 具备正交发射/接受体线圈 |  |
| 4.2 | 原厂头颈联合矩阵线圈 | ≥20通道 |
| 4.3 | 原厂全脊柱矩阵线圈 | ≥32通道 |
| 4.4 | 原厂体部矩阵组合线圈（单片头足方向覆盖范围≥60cm，如覆盖范围不足60cm，为满足胸腹盆腔覆盖，需提供2片或以上。提供Air Coil或者super Flex coil 或者Contour Coil） | ≥30通道 |
| 4.5 | 大柔性线圈（单独，非组合） | ≥16通道 |
| 4.6 | 多功能途毯式超柔线圈（提供Air Coil或者super Flex coil 或者Contour Coil） | ≥20通道 |
| 4.7 | 乳腺专用线圈（单独，非组合） | ≥8通道 |
| 4.8 | 颅颈一体血管壁斑块线圈（满足颅颈一体化高清血管斑块成像） | ≥32通道 |
| 4.9 | 心脏专用毯式线圈 | ≥32通道 |
| 4.10 | 小柔线圈 | ≥16通道 |
| 4.11 | 颈部甲状腺淋巴线圈 | ≥24通道 |
| 4.12 | 膝关节专用线圈 | ≥16通道 |
| 4.13 | 神经科研专用线圈 | ≥64通道 |
| 4.14 | 线圈接口数 | ≥4个 |
| 4.15 | 具备线圈联合扫描技术，可通过多个线圈联合扫描，实现一次进床完成多部位检查 |  |
| 4.16 | 具备智能线圈选择技术 |  |
| 5 | 具备全静音平台（适用于所有序列） |  |
| 6 | 数据图像处理系统 |  |
| 7 | 具备系统后处理功能 |  |
| 8 | 具备操作台、扫描床及环境调节系统 |  |
| 8.1 | 垂直移动时扫描床最大承重 | ≥250Kg |
| *8.2 | 扫描床水平运动最大速度 | ≥25cm/sec |
| 8.3 | 具备患者生理信号监控系统，在床旁图文显示设备中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。 |  |
| 9 | 具备完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括但不限于Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能 |  |
| 10 | 具备全景一体化成像系统 |  |
| 11 | 具备智能操作平台 |  |
| 12 | 扫描参数 |  |
| *12.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |
| 12.2 | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |
| *12.3 | 最大扫描视野 | ≥550mm |
| 12.4 | 最小扫描视野 | ≤5mm |
| 12.5 | FSE最大回波链长度 | ≥512 |
| *12.6 | EPI最大因子 | ≥256 |
| 12.7 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 12.8 | 弥散加权B值 | ≥10000 |
| *12.9 | 单次扫描最多b值数 | ≥20 |
| 13 | 具备以下成像序列和技术 |  |
| 13.1 | 自旋回波（SE）序列 |  |
| 13.2 | 具备反转恢复（IR）序列 |  |
| 13.3 | 具备梯度回波(GRE) 序列 |  |
| 13.4 | 具备平面回波(EPI)序列 |  |
| 14 | 具备体部成像技术 |  |
| 15 | 具备神经系统成像技术 |  |
| 15.1 | 弥散成像 |  |
| 15.2 | 具备灌注成像技术 |  |
| 15.3 | 具备磁敏感成像技术 |  |
| 15.4 | 具备脑功能成像技术 |  |
| 15.5 | 其他成像 |  |
| 15.5.1 | 具备全中枢神经系统成像技术 |  |
| 15.5.2 | 具备图像无缝拼接软件包功能 |  |
| 15.5.3 | 具备灰质容积成像技术 |  |
| 16 | 具备心血管成像技术 |  |
| 17 | 具备2D和3D、单体素和多体素频谱成像技术 |  |
| 17.1 | 快速频谱成像技术 |  |
| 17.2 | 多通道矩阵线圈完成头颅、乳腺、肝脏、前列腺频谱 |  |
| 17.3 | 化学位移成像(2D/3D CSI) |  |
| 18 | 具备骨关节成像技术 |  |
| 19 | 具备人工智能平台 |  |
| 20 | 具备并行采集技术 |  |
| 20.1 | 并行采集加速因子 | ≥8 |
| 20.2 | 与并行采集技术兼容的射频线圈 | 全面兼容 |
| 20.3 | 与并行采集技术兼容的扫描序列 | 全面兼容 |
| 20.4 | 并行采集因子施加方向 | X, Y, Z轴三方向 |
| 21 | 具备各部位各序列伪影校正技术 |  |
| 22 | 具备以下其他技术 |  |
| 22.1 | 肺结节成像 |  |
| 22.2 | 自由呼吸冠脉成像 |  |
| 22.3 | 前列腺多模态分析 |  |
| 22.4 | 多层成像技术 |  |
| 22.5 | 多激发小视野高清弥散成像 |  |
| 22.6 | 心脑血管一站式快速成像方案 |  |
| 23 | 后处理工作站具备但不限于MR自动拼接软件、脑灌注成像后处理软件、DTI成像后处理软件、图像融合等所有后处理软件。 | 要求GE提供AW工作站，西门子提供Syngo.Via，飞利浦提供Intellispace Portal，联影公司提供UWS，其他公司提供原厂后处理工作站。 |
| 24 | 多核部分 |  |
| 24.1 | 原厂多核成像系统，多核序列软件平台和后处理工作站，主机独立接收通道数 | 具备 |
| *24.2 | 31P元素专用成像头线圈 | 具备，≥8通道 |
| *24.3 | 23Na元素专用成像头线圈 | 具备，≥8通道 |
| *24.4 | 1H/2H双元素接收头线圈、体线圈 | 具备，≥16通道 |
| 25 | 其它附属设备 |  |
|  | 精密空调一套（★须提供强制节能认证证书） | 制冷量≥50kW。风量：≥13000m³/h，电加热功率≥18KW，远红外加湿系统 |
|  | 水冷机一套 | 双系统，制冷量≥70KW，压缩机数量:2个，水泵、水箱内置，采用一体机结构。 |
|  | 高压注射器1套 | 磁共振专用全自动高压注射器，流速：0.1-6ml/s，增速：0.1ml/s，具备安全压力保护 |
|  | 无磁转运设备，转运床、轮椅等各一套，均为航空铝材料 | 具备 |
|  | 铁磁探测器三套 | 知名品牌，产品及生产具有ISO9001等国际质量体系认证文件 |
|  | 检查室屏蔽工程 | 提供 |
|  | MRI无磁心电监护 | MR 监护主机大屏高清显示系统，具备高抗磁性心电、血氧、脉搏及无创血压监护功能 |

二、X射线计算机体层摄影设备1台及配套项目

★主机及工作站软件配备包括所有商品化的软件和序列，所有软件使用最新版本且终身免费升级、更新及应用培训，端口免费开放，与采购人各信息系统无缝对接。采购人不再支付任何费用。（提供承诺函）

一、技术要求

为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产

二、主要参数1

1	机架系统

1.1	机架孔径≥78cm

1.2	球管焦点到探测器距离≥105cm

1.3	机架驱动方式：电磁驱动

1.4	机架冷却方式：风冷，无需外置水冷设备

*1.5	机架最快旋转时间≤0.25s（需提供技术白皮书，技术白皮书须对此功能有具体描述）

1.6	具备机架正面、反面均有控制面板

1.7	机架控制面板数量≥4个

1.8	滑环类型：无接触静音滑环或者低压滑环

1.9	滑环数据传输方式：射频信号传递

1.10	具备智能数控触摸平板

1.11.1	智能数控触摸平板数量≥2个

1.11.2	智能数控触摸平板尺寸≥15.6英寸

1.11.3	智能数控平板具备患者信息显示功能

1.11.4	智能数控平板具备扫描部位及扫描协议选择功能

1.12	具备基于人工智能算法的患者自动摆位系统

1.12.1	具备基于3D传感器的患者三维信息采集

1.12.2	具备通过识别患者扫描定位点确定扫描范围

1.12.3	具备基于不同患者体型，扫描床自动升床至机架孔径等中心功能（非手动设置统一进床高度）

1.12.4	具备患者摆位朝向错误提示功能

1.12.5	患者与机架碰撞风险预警功能

2	探测器

*2.1	探测器排数≥256排或96排×2

*2.2	探测器在等中心覆盖的Z轴准直宽度≥16cm或5.76×2

2.3	探测器轴扫每圈采集层数≥512层

2.4	探测器最小单元≤0.6mm

2.5	数据采集系统采样率≥8900Hz

2.6探测器单元总数≥200000个

2.7	具备3D后准直器，能够阻挡X/Y和Z轴方向的散射线，并对X线入射探测器单元进行精确制导（不得用2D后准直器应答此参数）

2.8	具备心脏扫描智能准直探测器覆盖

探测器类型：各自提供最新材料

3	球管及高压发生器

3.1	球管热容量≥30MHU

*3.2球管最大散热率≥3000kHU/min

3.3	球管焦点数量≥3个

3.4	球管冷却方式：风冷、油冷或水冷

*3.5单球管最高输出管电流（非等效）≥1300mA

3.6	单球管最低输出管电流（非等效）≤10mA

3.7	球管电流调节步进≤5mA

3.8	球管具备扫描模式：轴扫模式、螺旋扫描模式和能量扫描模式

3.9	具备双平板阴极电子发射器

3.10	阳极靶面角度≥10°

3.11	液态金属轴承可承受离心力≥75G

3.12	具备数字化磁场焦点控制

3.13	高压发生器功率（不含等效）≥100kW

3.14	最高输出管电压≥140kV

3.15	最低输出管电压≤70kV

3.16	输出管电压档位≥5档

3.17	单球管支持高低电压瞬时切换功能

3.18	单球管电压切换周期≤0.25ms

3.19	单球管支持高低电流瞬时切换功能

3.20	单球管电压切换周期≤0.25ms

球管大焦点1.5×1.8

球管小焦点0.7×1.0

4	检查床

4.1	检查床最大承重≥200kg

4.2	检查床最大水平移动速度≥200mm/秒

4.3	检查床移床精度≤±0.25mm

4.4	检查床具备控制脚踏开关

4.5	检查床垂直升降最低高度≤50cm

*4.6	检查床垂直升降最高高度≥100cm

4.7	检查床最大水平移动范围≥200cm

5	主控制台计算机系统

5.1	主控台主频≥8×3.0GHz

5.2	主控台内存≥96GB

5.3	主控台存储容量≥3TB

5.4	主控台图像存储量≥2,000,000幅（512×512不压缩）

5.5	主控台显示设备尺寸≥24英寸

5.6	主控台显示设备个数≥2 个

5.7	主控台图像格式和传输储存：DICOM3.0标准协议

5.8	主控台具备USB3.0外置硬盘接口

5.9	主控台具备实时传送至多个工作站和PACS功能

5.10	主控台与机房之间可进行双向语音交流

5.11	控台具备扫描序列的关键词高级搜索功能

5.12	主控台具备进行多任务并行重建功能

5.13	主控台具备图文可视化操作界面

5.14	主控台具备扫描剂量预估功能

5.15	主控台具备扫描剂量智能监控预警功能

5.16	主控台具备对比剂智能监测的扫描功能

5.17	主控台具备儿童专有扫描协议

5.18	实现与医院PACS系统无缝对接

6	主机重建系统

6.1	具备除主控制台计算机系统之外的独立重建服务器

6.2	具备深度学习重建引擎

6.2.1	深度学习图像重建适用于全身各部位扫描

6.2.2	深度学习图像重建适用于能量扫描模式

6.2.3	深度学习图像重建适用于轴扫、螺旋、心脏扫描模式

6.2.4	深度学习重建可调档位≥3档

6.2.5	深度学习图像重建适用重建层厚≥4种

6.3	具备实时迭代重建算法

6.3.1	迭代技术相当于降低剂量效能≥80%

6.4	具备儿科70kV下的高质量低剂量重建功能

6.5	具备重建虚拟平扫图像功能，并可重建后直接传输到PACS

6.6	具备重建单能量图像功能，并可重建后直接传输到PACS

6.7	具备重建碘密度图像功能，并可重建后直接传输到PACS

6.8	具备重建去金属伪影图像功能，并可重建后直接传输到PACS

7	扫描系统

7.1	轴扫最大Z轴覆盖范围/360°≥16cm或双5.76cm

7.2	轴扫最多图像重建层数/360°≥512层

7.3	具备轴扫和螺旋等不同扫描模式融合扫描功能

7.4	具备门控和非门控融合扫描功能

7.5	系统轴扫切换至螺旋扫描的最短切换时间≤3s

7.6	定位像最大扫描长度≥2000mm

7.7	最薄图像扫描层厚≤0.625m

7.8	最大显示野（SFOV）≥50cm

7.9	最大显示野（DFOV）≥50cm

*7.10	能量成像最大显示野（DFOV）≥50cm

7.11	图像重建矩阵≥1024×1024

7.12	图像显示矩阵≥1024×1024

7.13	高清扫描支持的扫描模式：轴扫、螺旋和电影扫描

7.14	具备任意心律下的心脏前门控轴扫技术

7.15	具备ECG实时监测功能

7.16	具备ECG自动毫安调控功能

7.17	具备不用训练屏气即可进行心脏冠脉扫描功能

7.18	最快心脏扫描时间分辨率≤20ms

7.19	任意心率、心律下心脏扫描时的心跳数量≤1个

7.20	具备进行冠脉智能期相自动重建功能

7.21	具备任意心率、心律情况下，胸痛三联征扫描功能

7.22	具备任意心率、心律情况下，一站式心脑联合扫描功能

7.23	具备低剂量肺扫描功能

8	图像质量

*8.1	高对比度空间分辨率 ≤0.25mm

8.2	X-Y轴空间分辨率（MTF=10%）≥18 lp/cm

8.3	Z轴空间分辨率（MTF=10%）≥12 lp/cm

8.4	低对比度分辨率（5mm体模测量，5mm@0.3%，5mm重建层厚）≤9 mGy CTDIvol

8.5	具备4D动态成像功能

8.6	4D成像技术方式 ：轴扫或者螺旋

8.7	4D动态扫描时，具备时间间隔可变模式及不同时相毫安（mA）可调模式

8.8	全脑轴扫不动床动态灌注成像范围≥16cm

8.9	4D灌注软件功能包含BV、BF、MTT、TMax等灌注分析参数

8.10	具备急诊卒中专用侧支循环分析功能

8.11	具备头颈血管CT减影类DSA功能

8.12	心电门控下轴扫不动床动态心肌灌注范围≥16cm

8.13	具备心肌血流量、血流速、平均通过时间等灌注定量分析功能

9	后处理工作站系统各自提供最新版

9.1	工作站数量≥2套

9.2	要求工作站软件品牌为CT设备厂商同品牌

9.3	工作站主频≥6×3.0GHz

9.4	工作站内存≥64GB

9.5	工作站显示设备尺寸≥19英寸

9.6	工作站显示设备数量≥2个

9.7	工作站图像存储数量≥1,900 ,000幅（1024×1024矩阵）

9.8	工作站接口与主机一致

9.9	工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS 系统中调用 DICOM 图像

9.10	工作站具备多任务预处理加载平台，在后台中进行图像预处理以加快分析流程

9.11	工作站具备放射科信息管理系统自动连接功能

10	后处理工作站基本功能要求

10.1	具备二维图像分析功能

10.2	具备三维图像分析功能

10.3	具备自动勾画病灶轮廓功能

10.4	具备不同序列对比分析功能

10.5	具备多期相融合分析功能

10.6	具备三维内窥镜分析功能

10.7	具备曲面成像功能

10.8	具备二维、三维图像测量功能

10.9	具备动态三维分析功能

10.10	具备电影模式功能

10.11	具备透明重建功能

10.12	具备多元三维处理功能

10.13	具备表面重建功能

10.14	具备直接三维兼容功能

10.15	具备智能自动中心飞行功能

10.16	具备鱼眼模式分析功能

10.17	具备管腔模式分析功能

10.18	具备后处理后的图像传输、打印功能

10.19	具备一键去骨功能

10.20	具备尿路造影技术功能

10.21	具备头颈部CTA同步数字减影功能

10.22	具备高级融合功能

10.23	具备神经系统动静脉融合功能

10.23.1	具备脑出血测量功能

10.23.2	具备脑表面积分分析功能

10.24	具备腹部诊断功能

10.24.1	具备肝脏多期相融合技术功能

10.24.2	具备肝体积测量功能

10.24.3	具备腹腔脂肪测量功能

10.25	具备骨科诊断功能

10.25.1	具备骨骼内固定支架透视功能

10.25.2	具备骨科畸形矫正评估功能

10.25.3	具备内耳多功能成像功能

10.25.4	具备全景齿科成像功能

11	后处理工作站高级功能要求

11.1	具备全自动心脏分析功能

11.1.1	具备冠状动脉树自动提取功能

11.1.2	具备冠状动脉名称自动标识功能

11.1.3	具备自动预处理冠脉束提取、血管分析、血管探针等三维后处理功能

11.1.4	具备冠状动脉长度测量功能

11.1.5	具备冠脉横断面积测量功能

11.1.6	具备冠脉狭窄度测量功能

11.1.7	具备冠脉管腔体积测量功能

11.1.8	具备冠脉平均直径测量功能

11.1.9	具备冠状斑块彩色编码定性分析功能

11.1.10	具备冠脉斑块体积定量分析功能

11.1.11	具备冠状动脉搭桥及支架显示、分析和置放计划功能

11.1.12	具备自动探测心腔功能

11.1.13	具备自动心肌功能分析功能

11.1.14	具备冠脉钙化积分分析功能

11.1.15	具备心脏运动分析功能

11.1.16	具备单心跳心肌运动范围分析功能

11.1.17	具备射血分数分析功能

11.1.18	具备TAVI评估及分析功能

11.1.19	具备主动脉瓣膜平面自动检测功能

11.1.20	具备主动脉瓣环轮廓测量功能

11.1.21	具备周围血管分析功能

11.1.22	具备自动血管循迹、提取和显示以及血管尺寸测量功能

11.1.23	具备自动探查血管中轴功能

11.1.24	具备快速循迹血管分支成像，分别显示弯曲血管，血管横、纵、斜截面图象功能

11.1.25	具备编辑血管轮廓时自动插入临近血管信息功能

11.1.26	具备管腔曲面重建成像功能

11.1.27	具备最佳纵轴重建成像功能

11.1.28	具备对目标血管节段进行定量分析功能，包括（血管长度、横截面积、血管狭窄比率、容积、血管平均直径、最小直径、最大直径）

11.1.29	具备对血栓进行检测和分析功能

11.2	具备4D灌注功能

11.2.1	具备通用灌注分析参数功能

11.2.2	具备自动分析血容量功能

11.2.3	具备自动分析血流量功能

11.2.4	具备自动分析平均通过时间功能

11.2.5	具备自动分析毛细血管表面渗透性功能

11.2.6	具备自动分析对比剂到达时间功能功能

11.2.7	具备全心动态心肌灌注分析功能

11.2.8	具备心脏重构功能：图像自动定位、识别并呈短轴位和长轴位视图

11.2.9	具备自动分段功能：定义瓣膜平面和心脏顶点，软件将计算心内膜和心外膜边界，并提供心肌的17个分段的地图，以及每个分段的图形视图

11.2.10	具备伪彩色覆盖图和牛眼图产生血流量、血容量、平均增加斜率和平均通过时间的定量数据功能

11.3	具备全自动肺结节分析功能

11.3.1	功能自动肺组织提取重建功能

11.3.2	功能自动筛选并突出显示异常和潜在恶性的肺实质性结节病灶功能

11.3.3	功能定量分析结节的容积、成份、密度及倍增时间功能

11.4	具备快速脑卒中分析功能

11.4.1	工作流程线性优化：简化多个系列的载入、显示与回看，自动对一个系列进行分类并使用有适当后处理的目标布局显示系列情况

11.4.2	具备侧支循环查看功能

11.4.3	具备彩色VR增强功能

11.5	具备肝脏分析功能

11.5.1	具备肝体积测量功能

11.5.2	具备肝脏分割功能

11.5.3	具备肝病变提取功能

11.5.4	具备肝脏和肝叶分段功能

11.6	具备呼吸系统分析功能

11.6.1	具备自动肺叶及气道自动分离功能

11.6.2	具备自动气道壁和管腔内外壁的直径测量功能

11.6.3	具备全肺肺气肿分析功能

11.6.4	具备自动去骨功能

11.7	具备结肠分析功能

11.7.1	具备自动结肠提取功能

11.7.2	具备结肠中心线跟踪功能

11.7.3	具备全结肠内镜电影功能

11.7.4	具备自动去小肠功能

11.7.5	具备360°结肠平铺显示功能

11.7.6	具备全自动高分辨率内镜飞行观察功能

11.7.7	具备虚拟活检功能

11.7.8	具备仰卧位、俯卧位 息肉自动定位功能

11.7.9	具备自动清除含对比剂标记的粪便和液体功能（包括对比剂）

12	能谱容积分析平台

12.1	具备单能量图像分析平台

12.1.1	具备单能量图像查看功能

12.1.2	具备单能量图像比对功能

12.1.3	具备最佳信噪比功能

12.1.4	具备单能量血管成像功能

12.1.5	具备单能量硬化效应消除功能

12.1.6	具备能谱金属伪影消除功能

12.1.7	具备能谱曲线归一化比对功能

12.1.8	具备新物质标准衰减曲线添加功能

12.2.	具备基物质分析平台

12.2.1	具备能谱基物质比对功能

12.2.2	具备能谱虚拟平扫功能

12.2.3	具备能谱肺栓塞分析功能

12.2.4	具备能谱骨密度分析功能

12.2.5	具备能谱甲状腺摄碘能力分析功能

12.3	具备有效原子序数分析平台

12.3.1	具备有效原子序数数据库添加功能

12.3.2	具备有效原子序数结石定性分析功能

12.4	具备感兴趣区域能谱图像叠加功能

12.5	具备能谱三维重建功能

12.6	具备感兴趣区数据导出和存储功能

12.7	具备多物质能谱肝脏脂肪分析软件包

12.7.1	具备通过脂肪、健康肝组织、血液和造影剂的多物质分离准确测量，直接以体积百分比反映肝脂肪含量功能

13	配备三筒高压注射器

13.1	注射通道数	3个（2个造影剂，1个生理盐水）

*13.2	注射时项	主界面≥40个

13.3	系统管路	三类，24小时，不限人次

13.4	注射速率	0.1-10ml/s，增量0.1ml/s

13.5	造影剂保温	机器自带2个造影剂保温瓶罩

13.6	系统管路	三类、可使用24小时，不限人次

13.7	使用有效期≥8年

14	配置部分AI智能软件系统

14.1	CT-FFR

14.2	CTA冠脉斑块智能分析

14.3	CTP心肌灌注分析

14.4	脑灌注分析

14.5	脑缺血分析

14.6	肺栓塞分析

15	配置CT专用辐射防护装置

15.1	由两侧支撑及旋转机构、传动杆、防护帘等组成，其中CT扫描通道安装有透明的对射线无遮挡的材料、其他部位安装有柔性的防护材料，孔径两侧安置有柔性的防护帘，防护帘数量≥2 套。

15.2	主防护帘铅当量≥0.5mm/pb、其他防护材料铅当量≥0.125mm/pb，所有材料对散射线屏蔽率需≥85%。

15.3	使用中的辐射防护装置不能阻挡CT内部的激光定位灯、不能影响机器±30°打角度扫描、不能影响天眼等定位功能，和受检者有可能接触的材料为柔性无铅防护材料。

16	CT组织定量智能分析系统（QCT）

16.1	提供全自动体模匹配

16.2	自动检测椎体骨密度

16.3	一键报告和归档

三、平板多功能数字化透视摄影X光机 1台及配套项目

★主机及工作站软件配备包括所有商品化的软件和序列，所有软件使用最新版本且终身免费升级、更新及应用培训，端口免费开放，与采购人各信息系统无缝对接。采购人不再支付任何费用。（提供承诺函）

主要部件高压发生器、球管、检查床、束光器为同一厂家生产。

1.高压发生器

1.1高压产生方式	高频逆变，≥50kHz

*1.2标称电功率	≥80kW

1.3自动曝光最短时间≤3ms

1.4透视输出电压≥125kV

1.5摄影电压≥150kV

*1.6最大管电流≥1000mA

1.7透视方式：具备脉冲透视以及连续透视两种方式

1.8摄影方式：具备点片摄影／直接摄影／数字断层摄影／连续摄影功能

1.9操作方式：液晶触摸屏控制

2.X射线管组件

*2.1阳极热容量≥600kHu

2.2阳极转速≥9700转/分

2.3冷却方式：油循环冷却

*2.4焦点：双焦点，小焦点≤0.7mm，大焦点≤1.2mm

2.5小焦点功率≥50kW

2.6大焦点功率≥100kW

2.7球管电缆走行方式：全内置走行

2.8限束器类型：可自动及手动控制

2.9带独立遮光板的限束器，可独立控制四个方向遮光板。

2.10曝光野指示灯

3.检查床

3.1床体四周均可接触患者

3.2床体倾斜角度≥±90度

3.3床体倾斜速度≥6度/秒

3.4床面横向运动范围≥25cm

3.5	影像系统垂直运动范围≥120cm

3.6	影像系统移动速度≥15cm/s

3.7	影像系统覆盖范围≥200cm

3.8床面高度可调

3.9	床面距地面最低高度≤50cm

3.10床旁控制床面升降

3.11床旁控制床体倾斜

3.12床旁控制床面侧向移动

3.13床旁控制影像链移动

3.14床旁控制一键回归初始位置

3.15倾斜投照角度≥±35度

3.16球管沿中心轴旋转≥90度

3.17可选SID距离≥3种

3.18最大SID（源像距）≥150cm

3.19任意位置床体承重≥200kg

3.20断层功能

3.21断层方式：数字化断层

3.22可移除滤线栅

3.23球管柱触碰安全感受器

4.平板探测器

4.1材料：非晶体硅

*4.2像素大小≤148μm

4.3空间分辨率≥3.6lp/m

4.4有效视野≥17英寸×17英寸

4.5视野可变≥4视野

4.6最小视野≤6英寸×6英寸

4.7像素矩阵≥2800×2800矩阵

4.8灰阶等级≥16 bit（65,536灰阶）

4.9量子捕获效率（DQE）	≥@70%   0LP /mm2ugy

5.数字化影像系统

5.1CPU	≥3.0GHz

5.2内存≥2G

5.3主机操作系统：Windows7或更新型系统

5.4硬盘容量≥ 500GB

5.5图像储存量≥10,000 幅(1024x1024矩阵)

5.6序列摄影帧频≥15 fps(1024x1024矩阵)

5.7虚拟限束器

5.8透视图像记录≥1,000帧/序列

5.9末帧图像保持 (LIH)

5.10透视图像实时增强显示软件

5.11摄影图像实时增强显示软件

5.12监视器台数≥2台

5.13监视器要求≥19"  1M医用LCD

5.14系统与医院PACS系统无缝对接

6.图像处理功能

6.1密度调节

6.2对比度调节

6.3黑/白反转

6.4伽马矫正

6.5水平/垂直翻转

6.6降噪处理

6.7边缘增强处理

6.8放大 ≥4倍)

6.9多幅图像显示≥4×4

6.10注释功能

6.11测量距离、角度

7.网络功能

7.1DICOM储存

7.2DICOM打印

7.3DICOM-DVD刻录（内置 DICOM浏览软件）

7.4DICOM worklist

8.剂量管理

8.1区域计算剂量

8.2剂量显示可传输至PACS网络

9.附件

9.1对讲系统

9.2脚踏板

9.3肩托架

9.4扶手

9.5钡餐杯托

9.6压迫器

9.7压迫带

9.8采集工作站UPS

10.断层融合功能

10.1功能：利用原始数据进行数字化处理，重建出扫描范围内任意层面的高清晰体层图像

10.2扫描次数：单次扫描

10.3扫描SID≤110CM

10.4重建方式：自动／手动

10.5重建矩阵≥1024矩阵

10.6重建区域≥25cm

10.7最小重建层间距≤1.0 mm

10.8最多层面≥500层

10.9重建图像保存：DVDR

10.10原始图像的再处理

10.11重建参数提前设定，可根据部位选择

11.狭缝扫描

*11.1功能要求：一次扫描，全自动拼接全脊柱、全下肢图像

11.2最大扫描范围≥120cm

11.3扫描速度：快慢可调

11.4扫描体位：立位和卧位

11.5扫描SID：110-150CM

11.6拼接方式：全自动无缝拼接

11.7长度测量

11.8Cobb角测量

11.9放大视图功能

11.10全景图像保存

11.11全景图像打印

11.12支持长胶片打印

12.专用高压注射器1套

13.可折叠式医用射线卧位防护装置