技术参数

包一：心脏外科手术专用器械（止血钳、拉钩等）

*1.直角钳(1把)：直角分离钳，90°，钳口9-10mm（±1mm），总长180mm(±10mm)。

2.主动脉阻断钳（1把）：无损伤齿，60°，总长200mm(±10mm)，齿长80mm（±5mm）。

*3.主动脉拉钩（1把）：直角90°，头端长25mm（±5mm），头端宽10mm，总长240mm(±10mm)。

4.神经拉钩（2把）：直角，总长200mm（±10mm）。

5.无损伤镊（2把）：无损伤齿，直镊，总长240mm（±10mm）。

6.金把持针钳（2把）：金色环柄把手，夹持2-0针，总长220mm（±10mm）。

*7.侧壁钳（2把）：无损伤齿，总长220mm（±10mm）。

8.心房拉钩（2把）：头端带齿，头宽20mm（±1mm），头端长度60mm（±5mm）。

9.上下腔阻断钳（2把）：无损伤齿，有弧度，总长270mm（±10mm）。

10.心房组织钳（2把）：弯型钳，总长245mm（±5mm）。

*11.冠脉探条（3把）：记忆金属材质，直径1mm（±1mm），总长200mm（±10mm）。

12.打孔器（1把）：直径3.5mm（±1mm），总长190mm（±10mm）。

13.打孔器（1把）：直径4.0mm（±1mm），总长190mm（±10mm）。

14.无损伤心耳钳（1把）：无损伤齿，齿长20mm（±5mm），长190mm（±5mm）。

15.肾蒂钳（1把）：弯头，长220mm（±10mm）。

16.胸腔吸引器（1把）：总长360mm（±10mm）。

17.圈套器（2把）：总长350mm（±10mm）。

18.管道钳（4把）：总长200mm（±10mm）。

包二：骨伤科关节镜手术专用器械（关节镜）

一、关节镜及配套器械2台/套

1、关节镜：可高温高压消毒，4mm关节镜，视向角30°，带双阀门镜鞘，内带多种光纤转接头；接口为激光焊接，不可为粘胶式；

2、配套器械：手术器械为无销钉设计；有光亮部分粗糙度≤0.2μm，无光亮部分粗糙度≤0.8μm；器械经热处理，硬度范围为40～60HRC；器械开闭时，腮部轻松灵活，无卡塞现象；手术钳由符合YY0294.1标准要求的代号为N的不锈钢材料制成；套管和闭孔器接触人体部分的材质选用的是符合ASTM F899-12的304不锈钢。半月板锉3mm带刻度，长度≥110mm；直向篮钳：3.3-3.4mm、0°，右弯篮签：3.3-3.4mm，15°-40°，左弯篮钳：3.3-3.4mm，15°-40°。

3、售后服务：质保1年，延保2年。

包三：耳鼻喉科手术专用器械（耳鼻喉科手术镜头4台/套）

一、耳鼻喉科手术镜头

1、直径4mm,工作长度≥170mm ，视向角0°、 30°、 70°各一根。

2、直径≥2.7mm，工作长度≥110mm，视向角0°一根。

包四:东院区神经外科手术专用器械（手术显微镜2台/套、电动骨组织手术设备2台/套、手术用头架及简易牵开器1台/套、神经外科显微器械包1台/套）

一、手术显微镜2台/套

1、主镜

1.1全光路复消色差光学；

1.2无级变倍系统，放大倍数：最小放大倍率≤2X ，最大放大倍率≥16X（12.5倍目镜下）；

*1.3单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200mm

*1.4单一连续可调物镜下，最大工作距离≥600mm；

*1.5广角目镜，屈光补偿范围≥+5D至-6D，眼杯高度可调；

1.6主刀镜可调节角度≥160度；

1.7全功能可编程手柄，可自由设定控制参数，如：变倍、调焦、拍照、视频、亮度等功能；

1.8配备手动调节旋钮：机头具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮；

2、助手镜

2.1 助手镜具备锁控功能，视野可360°旋转，可调至对手镜位置；

2.2 配置全金属插入式直视镜筒。

3、照明光源

*3.1 照明光源：全内置LED照明系统，高色彩还原照明品质，40000h超长使用寿命；

3.2照明安全：光亮度和工作距离联动，光照范围与术野联动

3.3通过主机触摸屏同步照明强度调整、照明速度调节、聚焦照明联动以及照明开关功能；

4、支架系统

4.1 显微镜支架底盘尺寸≥839mm×839mm，支架稳定性更好；

4.2	支架具有6关节电磁锁开关，支架臂上具有电磁锁；

4.3 智能防震颤支架：支架采用智能感应减震马达，使支架快速减震停摆；

4.4 过顶设计，支架最大高度≥2300mm，有效臂展≥1600mm；

5、摄像系统

*5.1真正一体化设计，镜体内完全内置高清摄像头，无需外接分光器和视频适配器，便于临床线缆管理；

5.2配置原厂≥22英寸高清触摸屏监视器，可外接USB数据存储，且具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能；

5.3 无线传输工作站，可进行视频存储、编辑，拷贝

二、电动骨组织手术设备2台/套

1、主机

1.1、彩色触摸屏，具有速度百分比显示；可设置刀具相应工作参数；

★1.2、具有双通道输出接口，电机自动识别；；

1.3、微电脑控制平台，可设置转速，脚踏开关可进行功能切换；

2、脚踏开关

2.1、具备防水、防滑、防侧翻

2.2、线缆长≧3m，无级调速，可进行功能切换，正反转。

3、微电机

3.1、配备双电机操作，输出功率≧100W，扭矩≧2.86N.CM，转速≧39000r/min；

★3.2、电机需具备自动风冷技术，温升小，噪音低，噪音＜65dB，工作最高温度＜40℃；支持高温高压消毒

4、颅骨钻手柄

4.1、枪状握持，符合人体工程力学。支持高温高压消毒

4.2、最高转速≧1400r/min，低噪音、低振动，最高转速时空载噪音<75dB；

5、颅骨钻头

5.1、机械式钻穿需具备即停功能，且有多种规格钻头可选

6、颅骨铣手柄

★6.1、铣手柄可配置可旋转护靴或固定护靴，支持高温高压消毒

6.2、脑膜护鞘设计，可360°自由旋转。

7、铣刀

7.1、密封，防止骨渣进入铣手机内部造成设备损坏。

7.2、直刃设计，锋利耐用

8、磨钻手柄

8.1：8.1：最大直径20mm，弯型手柄，执笔式、防滑结构设计；最高转速≧79000r/min，可正反转，低发热、低噪音，长时间运行最高热平衡温度<45℃；

8.2： 磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作，支持高温高压消毒

9、磨钻头

9.1：钨钢材质，可高温高压消毒；工作时磨钻头圆跳动＜0.01mm，高速转动下径向跳动量＜0.01mm；最高转速可达79000转。

9.2：金刚砂球形磨钻头、钨钢球形磨钻头多种规格尺寸可选配，且拥有具备经鼻蝶显微神经外科手术要求的磨钻头

10、磨钻手柄（细长臂磨钻手柄

10.1、外径＜φ18mm、角度≧20º，超轻，执笔式、防滑结构设计；最高转速≧79000r/min，可正反转，低发热、低噪音，最高转速时空载噪音<75dB，长时间运行最高热平衡温度<45℃；10.2、细长支撑杆附件配合磨钻手柄使用，长度多种可选，支持高温高压消毒

11、售后服务，需有专业的售后工程师，免费提供备用机备用件。

三、手术用头架及简易牵开器1台/套

1、头夹：

1）、三钉式固定：三钉同步对头部加压，固定稳固。

*2）、三钉均具有压力指示计（0~80pound）并可调整压力。

3）、内置弹簧卡锁。

4）、满足仰卧、俯卧、侧卧等不同体位。

2、底座及旋转连接器：1个

*1）、底座与旋转连接器为一体式设计

2）、可三维立体空间各角度300度旋转。

3）、配合头夹能够满足各种手术体位要求。

*4）、具有绝缘垫，确保和手术床绝缘。

*5)、固定方式：采用两个双凸轮动态安全锁，单手柄双锁定。

*6)、手柄为黄金把手设计，设有手柄锁定关节，手感舒适，坚固耐用，易清洁。

7）、端臂间距可调，可匹配任何型号手术床。

3、头钉：成人型、儿童型可重复使用头钉各3个

1）、高等级的钢制材料保证一致的锐度和耐用性。

2）、具有阻尼垫，安装拆卸快捷

3）、精确的穿透保证最小的创伤

*4）、头钉为二类注册证产品

4简易牵开器

1）、单独选配手托组件

2）、可与颅骨固定架连接，及与手术床边轨连接

3）、系统组件根据手术需要任意组合，丰富组合选项

4）、牵开器能够满足各种手术体位的需要，保持常规的俯卧，侧卧及坐姿手术

5）、牵开臂的满足现有各种脑压板的连接，可在术中快速更换

四、神经外科显微器械包1台/套

显微剪刀	直型，长度220MM	1把

显微剪刀	弯型，长度220MM	1把

显微针持钳	长度220MM	1把

显微组织镊	长度220MM	1把

显微取瘤镊	长度210MM	1把

显微取瘤镊	长度240MM	1把

显微垂体瘤镊	长度210MM	1把

显微垂体瘤镊	长度210MM	1把

显微垂体瘤镊	长度210MM	1把

记忆合金冲洗吸引管	φ2，长度260MM	1把

记忆合金冲洗吸引管	φ2.5，长度260MM	1把

记忆合金冲洗吸引管	φ3，长度260MM	1把

记忆合金冲洗吸引管	φ3.5，长度260MM	1把

脑血管专用显微剪	直头，长度180MM	1把

脑血管专用显微剪	弯头，长度180MM	1把

直杆神经剥离器	弯头φ2*45°，长度240MM	1把

勾状剥离器	φ1*2.5MM*0°，长度240MM	1把

勾状剥离器	φ1*2.5MM*45°，长度240MM	1把

勾状剥离器	φ1*2.5MM*90°，长度240MM	1把

勾状剥离器	φ1*2.5MM*0°枪型，长度240MM	1把

勾状剥离器	φ1*2.5MM*45°枪型，长度240MM	1把

勾状剥离器	φ1*2.5MM*90°枪型，长度240MM	1把

刀状剥离器	长度240MM	1把

勾状剥离器	长度260mm	1把

勾状剥离器	长度260mm	1把

勾状剥离器	长度260mm	1把

勺状剥离器	长度260MM	1把

脑动脉瘤夹钳	长度230MM	1把

脑动脉瘤夹钳	长度230MM	1把

脑动脉瘤夹钳	长度210MM	1把

脑动脉瘤夹钳	长度210MM	1把

咬骨钳	40°，长度200mm	1把